# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪（心脏） | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：自设备验收完成之日起，质保期≥36个月。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 彩色多普勒超声诊断仪（心脏）

一、用途：用于成人心脏，新生儿及小儿心脏,外周血管等超声诊断和相关科研

二、技术参数：

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1、显示器≥22.0英寸，分辨率≥1920×1080；

1.2、触摸屏≥12.0英寸；

1.3、电动控制操作平台。可上下、左右、前后调节；

1.4、原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节；

1.5、超声信号动态宽波束发射与接收系统，图像区域无聚焦点或聚焦带；

1.6、二维灰阶成像单元：

1.6.1、所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示；

1.6.2、高清斑点噪声抑制功能：支持二维和四维模式；

1.6.3、实时空间多角度复合成像：并支持彩色多普勒模式；

1.6.4、复合滤波：可通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度；

1.6.5、一键式实时自动连续优化图像功能：包括增益、对比度、侧向增益补偿；

1.6.6、实时宽景成像功能：可前进和后退；

1.6.7、梯形扩展成像功能；

1.6.8、相控阵探头具备凸阵扩展功能：可实现心尖宽视野显示；

1.7、彩色血流成像单元：

1.7.1、二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式；

1.7.2、彩色多普勒频率显示功能：并独立分级可调，≥8级；

1.7.3、二维和彩色同步双幅实时显示功能：亦可应用于冻结和存储的回放图像；

1.7.4、组织内彩色优先显示功能：可以显示组织内低速血流；

1.7.5、彩色帧频独立调节功能；

1.7.6、内置原厂冠脉显像预设功能：选择探头后，即可在菜单栏选择该预设，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉二维和血流信息，并可在常规心脏条件下，利用快速预设访问直接切换；

1.7.7、通过超高帧频平面波成像：对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、箭头显示心腔内血流动力学的真实状态，对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量功能；

1.8、频谱多普勒显示单元及分析系统：

1.8.1、PW、CW、HPRF、LPRF模式；

1.8.2、HPRF高脉冲重复频率自动启动功能；

1.8.3、多普勒频率显示、独立可调；

1.8.4、自动频谱优化功能：可一键控制，自动调整频谱至最佳范围；

1.8.5、自动角度纠正功能：适应不同角度血管检测；

1.8.6、频谱自动分析功能；

1.8.7、心脏频谱自动测量功能：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统，并可提供多心动周期数据；

1.9、组织多普勒成像单元：

1.9.1、实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像功能；

1.9.2、多普勒信号去除功能：能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号；

1.9.3、组织多普勒同步化显像功能：12节段心肌同步化牛眼图；

1.10、组织谐波成像单元：

1.10.1、编码二次谐波功能；

1.10.2、编码脉冲反向谐波功能；

1.10.3、谐波频率和基波频率同时显示功能；

1.11、超声造影成像单元：

1.11.1、编码脉冲反向谐波功能和超声调制信号可用于造影剂成像；

1.11.2、支持左心室造影；

1.11.3、支持血管、腹部造影成像；

1.11.4、支持低机械指数的心肌灌注造影成像，该模式支持实时双幅成像；

1.11.5、实时四维造影功能；

1.11.6、在线及离线时间-强度曲线分析工具；

1.12、负荷超声成像单元：

1.12.1、内置专业负荷超声模块，包括但不限于运动负荷、药物负荷协议；

1.12.2、负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值；

1.12.3、支持二维、多平面和四维成像模式；

1.12.4、支持造影成像；

1.12.5、可结合组织多普勒，并能定量分析；

1.13、四维成像单元：

#1.13.1、四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头；

1.13.2、所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式；

1.13.3、单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示；

1.13.4、通过系统预设的条件，仅需一键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等；

1.13.5、以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调，并可快速进行命名标注；

1.13.6、容积帧频可独立调节：

1.13.7、四维空间噪音抑制功能：降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号；

1.13.8、四维心尖扩展成像功能：扩展心尖显示视野；

1.13.9、四维彩色模式：并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束；

1.13.10、支持光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系；

1.13.11、四维容积彩色数据透明度进行调节功能：避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，四维彩色血流透明度可多档调节；

2、测量和分析： B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式：

2.1、一般测量功能：包括但不限于直径、面积、体积、狭窄率、压差等；

2.2、心脏功能测量与分析：

#2.2.1、直线解剖M型和曲线解剖M型；

2.2.2、二维自动左心室定量；

2.2.3、二维斑点追踪左心室心肌应变定量；

2.2.4、二维斑点追踪左心房心肌应变定量；

2.2.5、二维斑点追踪右心室心肌应变定量；

2.2.6、四维斑点追踪左心室心肌应变定量；

2.2.7、四维自动左心室定量；

2.2.8、四维自动右心室定量；

2.2.9、四维自动左心房定量；

2.2.10、基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具；

#2.2.11、基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具；

2.2.12、基于四维容积数据的三尖瓣定量分析工具；

2.3、产科测量软件包；

2.4、血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定；

2.5、血管内中膜自动测量；

#2.6、脱机工作站软件：具备和在机相同的图像处理和心血管定量模块，且可对原始图像数据进行处理（包括二维/彩色/四维增益、M型/曲线M型等），具备全面的二维和四维，心腔及瓣膜，容积及应变定量工具，可满足全面的离线临床和科研探索需求；

3、图像存储与（电影）回放重现单元：

3.1、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现；

3.2、动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介；

3.3、支持压缩和高清DICOM图像传输；

3.4、在屏剪帖板和多画面同屏回放功能：不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析；

3.5、USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像；

4、参考信号：包括心电、心音、脉搏波、心电触发；

5、输入/输出信号:

5.1、输入：包括但不限于ECG, USB、VGA；

5.2、输出：包括但不限于DVI-D，音频，USB；

6、图像管理与记录装置：

6.1、内置图像管理系统；

6.2、内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB；

6.3、可扩展的存储装置：包括但不限于大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等；

7、连通性：

7.1、医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件：支持高清DICOM传输；

7.2、支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅；

7.3、支持DICOM打印；

8、系统通用功能：

8.1、操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等；

8.2、探头接口数≥4个；

9、探头规格：

9.1、频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围≥1.5-18.0MHz；

9.2、二维、彩色、多普勒均可独立变频；

#9.3、单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHz，最大扫描角度≥120°；

9.4、单晶体矩阵容积相控阵探头：1.5-5.0MHz；

9.5、食道矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz；

#9.6、新生儿相控阵探头：3.0-12.0MHz；

10、二维灰阶显像主要参数：

10.1、二维灰阶成像≥256灰阶；

10.2、增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节；

#10.3、最大探头扫描深度≥42cm；

11、频谱多普勒成像参数：

11.1、方式： 包括但不限于PWD, HPRF，LPRF，CWD；

11.2、最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)；

11.3、电影回放：≥90秒；

11.4、零位移动：≥6级；

11.5、取样宽度及位置范围：宽度≥1-16mm；分级可调；

11.6、频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成；

12、彩色多普勒成像参数：

12.1、显示方式：包括但不限于速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示；

12.2、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围≥ -30°- +30°；

12.3、显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比；

12.4、彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s；

12.5、实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像：可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析；

13、超声功率输出调节：包括但不限于B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调；

三、配置清单：

1、超声主机1台；

2、单晶矩阵容积相控阵探头1把；

3、食道矩阵容积相控阵探头1把；

4、单晶相控阵探头1把；

5、新生儿相控阵探头1把；

四、售后服务：

1、安装与调试：

1.1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员及设备之全额保险；

1.2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件；

1.3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

1.4、本规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对；

1.5、安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成；

1.6、保修期内维修软件及权限须免费提供；

1.7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物；

1.8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

1.9、中标人需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，中标人负责处理设备外观直至符合出厂检验标准；

1.10、如为强检或需计量设备，负责设备首次计量、质控等安装后检测费用，并取得相关证照；

2、质保服务

2.1、自设备验收完成之日起，质保期≥36个月；

2.2、质保期内免费维修，零配件免费；

2.3、质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备；

2.4、24小时不能排除故障提供备机服务，备机满足同样要求；

2.5、质保期内已购软件免费升级；

2.6、零件5日内到位；

3、质保期期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式；

4、提供全部零件编号及价格，保证零件供应≥10年以上；否则依本院设备残值回收；

5、人员培训：

5.1、装机完成后，中标厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程；

5.2、提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术培训≥1名(此服务包含在报价中)。

6、操作手册：2份中文或英文原版手册；

7、维修手册：2份中文或英文原版手册；内容需包含：电子控制线路图、电子控制线路解说、功能测试步骤与调整校正说明、零件分布图（爆炸图）、保养校正作业内容、故障原因与排除方式解说；